痕量温室气体检测模块技术要求

一、操作环境

1. 实验室温度: 20－27℃；

2. 相对湿度＜80％；

3. 电源要求：单相交流220V，(+5% - -10%)，50-60Hz。

二、配置要求

1. 痕量温室气体检测模块1台，配置电子气路控制模块、气动阀、热导检测器、‌电子捕获检测器；

2. 分析软件1套；

3. 满足分析要求完整的系统配置，通常包含仪器主机、配套设备、软件及耗材

1套。

三、技术部分

1. 主机系统‌

1.1 型号‌：高性能痕量温室气体检测模块，配置电子流量控制（EPC）及模块化扩展；

✳1.2 流量控制‌：全电子压力/流量控制，精度≤0.01 psi；配置大气压力补偿传感器，用于补偿海拔和环境温度变化；

1.3 分析模块温度范围：室温+4°C至450°C；

1.4 分析模块程序升温不低于6阶7平台，允许负梯度模式；

1.5 阀：支持不低于8个阀；

2. 电子捕获检测器（ECD）‌

2.1 线性范围：≥10⁴；

2.2 电子气路控制；

2.3 采集频率：≥50HZ；

2.4 最高温度：400°C；

3. 热导检测器（TCD）‌：

3.1 最高温度：400°C；

3.2 单灯丝设计；

3.3 线性范围：≥105；

4. 进样系统‌

✳4.1 进样系统满足空气中N2O含量检测要求；

✳4.2 配置两个六通阀，第一个六通阀用于气体进样，定量环体积1ml；第二个六通阀用于放空空气中氧气和氮气，避免污染ECD检测器；

5. 分析柱‌

满足空气中N2O含量检测要求的填充柱。

6. 软件与数据处理‌

6.1 配备原厂工作站

6.2 方法开发：自动优化程序升温、流量参数。

6.3 数据处理：峰积分、校准曲线（线性/非线性）、定量报告生成。

数据输出：支持CSV、PDF、AIA格式。