自然资源部第三海洋研究所

仪器设备采购

技 术 需 求

货 物 名 称： 纯化系统

二〇二六二〇二六年七月三十日

# 技术指标

1.1.工作条件

1.1.1电力供应：单相220V10%，50-60 Hz

1.1.2工作温度：4℃- 45℃

1.1.3相对湿度：20 - 95%，没有冷凝水

1.1.4仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。

1.1.5工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

1.2.系统泵

1.2.1 全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每组泵配置除气阀。

★1.2.2 单泵流速：0.01–100 ml/min，流速准确度：±2%，精密度：0.5% RSD

1.2.3 压力范围：0–10MPa

1.2.4 梯度类型：线性，等度，阶梯梯度，在线修改梯度比例

1.3.紫外检测器

★1.3.1 紫外检测器，采用氙灯作为光源

1.3.2 波长范围：190-400nm，可任选两个波长同时检测

1.3.3 检测范围：-6 到 +6 AU，波长精度：±1nm，重复性：±0.5nm，漂移：2mAU/Hr，噪音：±0.16mAU

1.3.4压力：0-20Mpa

1.3.5光程可调，出厂为2mm

1.3.6光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高。

★1.4.电导及温度检测器

1.4.1 检测范围：0.001 - 999.9 ms/cm，宽广的电导范围，易于做疏水和离子交换层析。

1.4.2 电导精确度：± 2% (满刻度校准范围内) 实时自动检测，电脑利用校正因子做自动校正。

1.4.3 温度范围：4 ℃- 70 ℃

1.4.4 温度准确度：± 1℃ 在0-70℃ 之间

1.5.混合器

1.5.1混合体积：2ml

1.5.2混合模式：电动磁力搅拌混合

1.6.压力感应器

1.6.1传感器位置：系统泵后

1.6.2 压力范围 0–2900 psi

1.6.3 精度 ±0.02MPa 或者±2% 或者更高

1.7.缓冲液入口

★1.7.1 缓冲液入口阀：AB两个入口，带气泡传感器
1.8.柱位阀和收集阀
★1.8.1柱位阀：五柱位，实现正反流，bypass功能
1.8.2收集阀：三通收集阀，一个接收集器，一个接废液

1.9.组分收集器

1.9.1 收集器类型：矩阵式收集器，X轴、Y轴、Z轴三维定位

1.9.2 收集方式：时间, 体积, 峰收集(时间), 峰收集(体积)

1.10.PH阀

1.10.1检测范围：0-14

1.10.2检测精度：±0.1
1.10.3工作压力：100psi
1.11.组分收集器

11.1 收集器类型：矩阵式收集器，X轴、Y轴、Z轴三维定位

11.2 收集方式：时间, 体积, 峰收集(时间), 峰收集(体积)
11.3 控制：所有部件通过软件控制

11.4 流路：PEEK 惰性材料 (以保持蛋白质活性)

11.5 收集管架类型：18mm管架
1.12.软件

1.12.1 控制软件由四大模块组成：管理器模块、方法编辑模块、系统控制模块、数据处理模块。点击软件图标显示登录界面，输入用户名及密码后登录，四大模块同时显示，在软件运行过程中，可实现四大模块实时切换。

1.12.2 管理器：系统管理，定义系统、用户；管理方法、数据文件等。

方法编辑器：通过添加预设方法块可实现快速方法编辑。

控制器：在线监控实验过程，可采用方法运行或手动运行。

结果处理：对实验数据进行观测比较、积分处理、出具报告。

1.12.3 控制软件是集数据采集及数据分析为一体的工作站；

1.12.4支持中/英文的操作界面，亲切友好，简洁直观，全面贴近客户使用习惯；

1.12.5四大界面：管理、控制、方法、结果实时可切换；

1.12.6运行模式：支持手动运行/自动方法运行（内置GE层析柱预装柱资料）

1.12.7数据处理：对数据实现积分、比较、平移、导入、导出等多种操作

# 配置需求

2.1配置要求

2.1.1全自动生物兼容性层析系统 1台

2.1.2系统泵100mL PEEK泵 2组

2.1.3压力传感器 1个

2.1.4混合器组件/在线滤器 1套

2.1.5进样阀组件 1套

2.1.6 190-400连续可变双波长紫外或可见光检测（氙灯） 1套

2.1.7电导检测器 1套

2.1.8  20psi反压阀  1个

2.1.9在线滤膜  1包 (10/pkg)

2.1.10 配件箱（含管线）1套

2.1.11工具包 1套

2.1.12蛋白纯化设备控制软件 1套

2.1.13三通阀缓冲液阀 2个

2.1.14在线气泡感应器（可在线接在三通缓冲液阀上）2个

2.1.15五柱位柱阀（100/150mL）1个

2.1.16收集阀（三通）1个

2.1.17 收集器（含18mm收集架） 1台

2.1.18 台式电脑 1台

2.1.19 pH单元（含圆头型固定流通池） 1个

2.1.20 pH电极:1-14(有效范围2-12） 1个

2.1.21 UPS电池100AH 12V（含电池连接线/调试安装）32节

2.2 验收与安装、调试：

2.2.1 投标商向买方提供设备供货清单，由买方确认。当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向投标商提出退、换和索赔；

2.2.2 如设备安装有特殊要求，投标商应在设备安装之前15天以书面形式向买方提出安装场地环境要求，并对买方就安装场地环境的咨询提供技术支持；

2.2.3 在设备到达买方场地后，投标商应尽快组织完成整套设备的安装调试；

2.2.4 投标商应向买方提交测试内容、方法和计划。测试内容由投标商拟定并包括买方需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担；

2.2.5 在安装、调试过程中，投标商应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法；

2.2.6 安装调试完毕通过验收后，投标商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

2.3 培训条款：

2.3.1投标商应派技术工程师对买方人员进行技术培训。使买方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的；

2.3.2 投标商应提供详细的培训课程讲义及培训进度计划表；

2.3.3 安装验收完毕后对买方≥2人进行培训，内容包括：基本理论、实验方法原理、实验操作、拟合软件的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容；

2.3.4 培训地点：买方所在地（自然资源部第三海洋研究所，海洋生物中试平台，厦门市翔安区洪钟大道4566号）。

2.3.5 培训费用：所发生的培训费用由投标商承担。

2.4 技术文档要求

2.4.1 投标商在向买方提供设备的同时，应提供设备及其附件的技术文档；

2.4.2 投标商提供的技术文档应与其提供的设备相一致，技术文档应该全面、完整、详细；

2.4.3 投标商提供的技术文档应能够满足买方对投标商所提供的软、硬件设备安装、使用、维护的需要。投标商提供的技术文档范围至少应包括：技术参考手册；用户手册。

2.4.4 投标商向买方提供的所有技术资料均应有电子版和印刷版，文档语言为中文和/或英文（印刷版为一式两份）。

2.5 售后维修服务和技术支持：

2.5.1保修服务：安装验收合格后整机（包括主机与各种配件）保修至少 壹  年。在保修期内，卖方负责为买方的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件；

★2.5.2 自验收合格之日起，中标人承担保修期内仪器设备运行维护服务，投标价涵盖运行维护费用，维护项目包括：

定期对设备和系统回访，消除隐患；

仪器清洁、保养和校准；

定期防霉处理；

定期检测系统，确保正常运行；

仪器设备故障排查；

技术支持：厂家在国内要有维修中心，要有专职的维修工程师，要有备品备件库，长期提供系统正常运行所需备品备件和耗材。当设备发生任何故障或不能正常运转时，卖方需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，卖方必须在接到买方通知后48小时内派员到现场解决问题。

软件升级及系统扩展：免费软件升级；配合用户需要进行系统扩展。

# 数量（台/套）

纯化系统 1套（详见配置需求）

# 到货时间

合同签订后  7  天内

# 到货地点

福建省厦门市翔安区洪钟大道4566号，海洋三所中试平台（海洋职业技术学院嘉庚楼）。