自然资源部第三海洋研究所

仪器设备采购

技 术 需 求

货  物  名  称：全自动动物生化分析仪

二〇二六二〇二六年七月三十日

# 技术指标

1.1系统整体性能： 全自动动物生化分析仪可以检测多种生化指标，包括肝功能（如总胆汁酸、总胆红素、碱性磷酸酶等）、肾功能（如尿素氮、肌酐等）、血糖、血脂、电解质等。这些指标能够帮助兽医全面了解动物的生理状态，及时发现健康问题‌。

1.2　工作条件

1.2.1电源：AC 220V (±10%), 50Hz；

1.2.2温度： 10 - 35C；

1.2.3湿度：≤80%；

1.3技术指标

1.3.1  全自动动物生化分析仪

*1.3.1.1  仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪；

1.3.1.2  可测动物种类：大鼠、小鼠、猪、牛、马、羊、犬、猫等，可全方位满足科研需求；

1.3.1.3  分析速度：生化≥200T/H，选配ISE(K、Na、CL)项目模块速度可达400T/H；

*1.3.1.4  最大可同时分析项目：≥83个；

1.3.1.5  测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)；

1.3.1.6  样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c）；

1.3.1.7  样本位：≥40，可扩展至80个；

1.3.1.8  样本加样量：2μL-45uL， 0.1µl步进。满足少标本量测试要求；

*1.3.1.9 试剂位：最多可达80个，可满足新增或多项目测试的需求；

1.3.1.10 试剂盘制冷温度：2～12℃，可24小时不间断冷藏，保证试剂保存效果，提高结果准确性；

1.3.1.11 试剂加样量：10μL-250uL， 0.5µl步进,试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能

*1.3.1.12 反应杯位：≥40个可重复使用的反应杯，降低反应杯更换成本

1.3.1.13 比色杯清洗：≥4阶自动恒温水反应杯清洗、温水自动清洗支持测试前强化清洗、支持自动清洗管路与废液泵维护，水空白异常检测；

*1.3.1.14 加样针交叉污染率： ≤0.05%；

*1.3.1.15温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；

1.3.1.16光学系统	：≥8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm

1.3.1.17吸光度线性范围：0～4.0 Abs，检测结果线性范围更广

*1.3.1.18支持全血测试功能（HbA1c），机内溶血，无需机外手工溶血，降低人工操作误差及人工工作量

*1.3.1.19具有酶线性拓展功能，保证结果准确性

*1.3.1.20最小反应体积：可低至100µl ；低试剂需求，可降低测试成本

1.3.1.21支持一个项目放置多套试剂，降低大批量测试时的工作量

1.3.1.22生产企业具有配套的试剂、质控品和校准品

1.3.1.23操作系统：全中文操作界面，具有动物专用分析软件，好学易上手

*1.3.1.24生产厂家（或其集团公司）具有标准化实验室，且标准化实验室通过CNAS认证认可。（可提供相关的认证证书）

1.3.1.25内置动物物种库，并支持自定义添加物种（提供物种库证明材料）

# 配置需求

2.1 配置要求

2.1.1 主机全自动动物生化分析仪一台（详见技术要求）；

2.1.2全自动生化分析仪软件一套（详见技术要求）；

2.1.3保修期后，投标商应能长期及时按照本次招标的合同价格提供系统正常运行所需配件和耗材。

2.2 验收与安装、调试：

2.2.1 投标商向买方提供设备供货清单，由买方确认。当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向投标商提出退、换和索赔；

2.2.2 如设备安装有特殊要求，投标商应在设备安装之前15天以书面形式向买方提出安装场地环境要求，并对买方就安装场地环境的咨询提供技术支持；

2.2.3 在设备到达买方场地后，投标商应尽快组织完成整套设备的安装调试；

2.2.4 投标商应向买方提交测试内容、方法和计划。测试内容由投标商拟定并包括买方需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担；

2.2.5 在安装、调试过程中，投标商应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法；

2.2.6 安装调试完毕通过验收后，投标商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

2.3 培训条款：

2.3.1投标商应派技术工程师对买方人员进行技术培训。使买方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的；

2.3.2 投标商应提供详细的培训课程讲义及培训进度计划表；

2.3.3 安装验收完毕后对买方≥2人，进行的培训，内容包括：基本理论、实验方法原理、实验操作、拟合软件的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容；

2.3.4 培训地点：买方所在地（自然资源部第三海洋研究所，大学路178号）。

2.3.5 培训费用：所发生的培训费用由投标商承担。

2.4 技术文档要求

2.4.1 投标商在向买方提供设备的同时，应提供设备及其附件的技术文档；

2.4.2 投标商提供的技术文档应与其提供的设备相一致，技术文档应该全面、完整、详细；

2.4.3 投标商提供的技术文档应能够满足买方对投标商所提供的软、硬件设备安装、使用、维护的需要。投标商提供的技术文档范围至少应包括：技术参考手册；用户手册。

2.4.4 投标商向买方提供的所有技术资料均应有电子版和印刷版，文档语言为中文和/或英文（印刷版为一式两份）。

2.5 售后维修服务和技术支持：

2.5.1保修服务：安装验收合格后整机（包括主机与各种配件）保修至少 壹  年。在保修期内，卖方负责为买方的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件；

*2.5.2 自验收合格之日起，中标人承担保修期内仪器设备运行维护服务，投标价涵盖运行维护费用，维护项目包括：

定期对设备和系统回访，消除隐患；

仪器清洁、保养和校准；

定期防霉处理；

定期检测系统，确保正常运行；

仪器设备故障排查；

技术支持：厂家在国内要有维修中心，要有专职的维修工程师，要有备品备件库，长期提供系统正常运行所需备品备件和耗材。当设备发生任何故障或不能正常运转时，卖方需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，卖方必须在接到买方通知后48小时内派员到现场解决问题。

软件升级及系统扩展：免费软件升级；配合用户需要进行系统扩展。

# 数量（台/套）

全自动动物生化分析仪及配件1套（详见配置需求）

# 到货时间

合同签订后  90  天内

# 到货地点

福建省厦门市翔安区洪钟大道4566号，海洋三所中试平台（海洋职业技术学院嘉庚楼）。