自然资源部第三海洋研究所

仪器设备采购

技 术 需 求

货  物  名  称：全自动凯氏定氮仪

二〇二六二〇二六年七月二十九日

# 技术指标

1.1设备用途：

用于检测食品、药品、谷物、农业、水产品、乳制品、化工、土壤、植物、肥料、动物饲料、烟草、环境监测等样品中全氮和蛋白质含量的分析以及其它挥发性组分的分析。

1.2 全自动凯氏定氮仪技术参数：

1.2.1 仪器配置：全自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、滴定系统、软件系统；

1.2.2 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法；

1.2.3 蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式；

1.2.4 检测范围：0.1-240mgN；

1.2.5 回收率≥99.5%（1-240mgN）；

1.2.6 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）；

1.2.7 滴定精度：2.0 μL/步；

1.2.8 测定样品重量：固体≤5g  液体≤20ml；

1.2.9 操作系统：内置不小于5.6寸彩色触摸屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程；

1.2.10 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、全自动故障检测、全自动计算及打印结果；

1.2.11 数据存储量：1000套；

1.2.12 仪器采用高精度隔膜泵进行溶液的加注，最小加液量为1mL，并且在实验过程中可补加碱液，实验操作灵活，避免试剂浪费；

1.2.13 蒸馏时间：0—30min 连续可调；

1.2.14 蒸汽流量：50-100%可调；

1.2.15 采用金属材质蒸馏发生器，具有分离式液位监测保护措施；

1.2.16 具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分，保证回收率；

1.2.17 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质，非玻璃材质；

1.2.18 仪器实验过程中，接收杯处于密闭状态，有效避免环境中物质对实验影响；

1.2.19 滴定过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响；

1.2.20 采用柱塞泵式滴定系统；

1.2.21 具备滴定颜色设置和微调功能；

1.2.22 具备安全门自动监测功能

1.2.23 安全认证：定氮仪主机需通过CE认证。

1.3 石墨消解仪技术参数：

1.3.1 消化能力：20个样品；

1.3.2 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导；

1.3.3 控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术,具备5段程序控温功能；

1.3.4 可存储：要求可存贮10组以上消解方法；

1.3.5 控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）；

1.3.6 升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选；

1.3.7 显示系统：4.3寸真彩液晶显示屏；

1.3.8 隔热方式：陶瓷及风道隔热；

1.3.9 控温精度：±1℃；

1.3.10 消化管容量：300ml（满容量水，20℃）

1.3.11 表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀；

1.3.12 自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护；

1.3.13 具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能；

1.3.14 具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器；

1.3.15 石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化。

1.4 消解排废系统

# 配置需求

2.1 配置要求

2.1.1 全自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、滴定系统、软件系统；一套（详见技术要求；

2.1.2 石墨消解仪，一套（详见技术要求）；

2.1.3 消解排废系统，一套；

2.1.4 保修期后，投标商应能长期及时按照本次招标的合同价格提供系统正常运行所需配件和耗材。

2.2 验收与安装、调试：

2.2.1 投标商向买方提供设备供货清单，由买方确认。当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向投标商提出退、换和索赔；

2.2.2 如设备安装有特殊要求，投标商应在设备安装之前15天以书面形式向买方提出安装场地环境要求，并对买方就安装场地环境的咨询提供技术支持；

2.2.3 在设备到达买方场地后，投标商应尽快组织完成整套设备的安装调试；

2.2.4 投标商应向买方提交测试内容、方法和计划。测试内容由投标商拟定并包括买方需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担；

2.2.5 在安装、调试过程中，投标商应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法；

2.2.6 安装调试完毕通过验收后，投标商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

2.3 培训条款：

2.3.1投标商应派技术工程师对买方人员进行技术培训。使买方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的；

2.3.2 投标商应提供详细的培训课程讲义及培训进度计划表；

2.3.3 安装验收完毕后对买方≥2人，进行的培训，内容包括：基本理论、实验方法原理、实验操作、拟合软件的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容；

2.3.4 培训地点：买方所在地（自然资源部第三海洋研究所，大学路178号）。

2.3.5 培训费用：所发生的培训费用由投标商承担。

2.4 技术文档要求

2.4.1 投标商在向买方提供设备的同时，应提供设备及其附件的技术文档；

2.4.2 投标商提供的技术文档应与其提供的设备相一致，技术文档应该全面、完整、详细；

2.4.3 投标商提供的技术文档应能够满足买方对投标商所提供的软、硬件设备安装、使用、维护的需要。投标商提供的技术文档范围至少应包括：技术参考手册；用户手册。

2.4.4 投标商向买方提供的所有技术资料均应有电子版和印刷版，文档语言为中文和/或英文（印刷版为一式两份）。

2.5 售后维修服务和技术支持：

2.5.1保修服务：安装验收合格后整机（包括主机与各种配件）保修至少 壹  年。在保修期内，卖方负责为买方的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件；

*2.5.2 自验收合格之日起，中标人承担保修期内仪器设备运行维护服务，投标价涵盖运行维护费用，维护项目包括：

定期对设备和系统回访，消除隐患；

仪器清洁、保养和校准；

定期防霉处理；

定期检测系统，确保正常运行；

仪器设备故障排查；

技术支持：厂家在国内要有维修中心，要有专职的维修工程师，要有备品备件库，长期提供系统正常运行所需备品备件和耗材。当设备发生任何故障或不能正常运转时，卖方需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，卖方必须在接到买方通知后48小时内派员到现场解决问题。

软件升级及系统扩展：免费软件升级；配合用户需要进行系统扩展。

# 数量（台/套）

全自动凯氏定氮仪、石墨消解仪和消解排废系统各1套（详见配置需求）

# 到货时间

合同签订后 15 天内

# 到货地点

福建省厦门市翔安区洪钟大道4566号，海洋三所中试平台（海洋职业技术学院嘉庚楼）。