自然资源部第三海洋研究所

需 求 文 本

货  物  名  称：  声速剖面仪

二〇二六二〇二六年七月三十日

# 技术指标

1.1系统整体性能

声速测量精度可达±0.025m/s，高精度测量为海洋研究提供可靠数据。高速采样可快速获取声速剖面数据，提高测量效率，满足实时测量需求。内置大容量存储，可存储至少1000小时数据，支持长时间连续测量，减少数据丢失风险。

1.2　功能要求

直接测量法：通过测量声波在已知距离内传播时间直接计算声速，不受水体环境影响，直接反映当前声速值。

数据传输：有线传输-支持RS232或USB-C等有线传输接口，数据传输稳定可靠。

数据处理：提供数据分析功能，可对测量数据进行统计分析、生成声速剖面图。

自容式： 自容工作-内置电池，可独立工作，适合无人值守测量，仪器按预设参数自动测量并存储数据。

1.3　工作环境

防水外壳采用钛合金材料，耐压不小于6000米，适应不同海洋环境，从浅海到中等深水都能稳定工作

1.4技术指标

（1）主机

最大工作水深不小于：6000m；

耐压壳体材质：钛合金；

保护罩材质：不锈钢；

（2）声速传感器

耐压等级不小于：6000m；

测量范围不小于：1375～1625m/s；

精度不大于：±0.025m/s；

分辨率不大于：0.001m/s；

响应时间不大于：20ms。

（3）压力传感器

耐压等级不小于：11000m；

测量范围不小于：0～11000dBar；

精度不大于：±0.05%FS；

分辨率不大于：±0.02%FS；

响应时间不大于：10ms。

# 配置需求

2.1 配置要求，每套含以下配置：

声速剖面仪主机1台，通讯软件盘1个，数据线连接线包括充电线等1套，使用说明书1本，出厂证明文件1份。

2.2 验收要求：

2.2.1 投标商向买方提供设备供货清单，由买方确认。当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向投标商提出退、换和索赔；

2.2.2 设备布放由买方自主完成，数据由投标商代为接收，寿命到期后，将数据提供给买方。

2.3 培训条款：

2.3.1投标商应派技术工程师对买方人员进行技术培训。使买方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的；

2.3.2 培训地点：买方所在地（自然资源部第三海洋研究所，大学路178号）。

2.3.3 培训费用：所发生的培训费用由投标商承担。

2.4 技术文档要求

2.4.1 投标商在向买方提供设备的同时，应提供设备及其附件的技术文档；

2.4.2 投标商提供的技术文档应与其提供的设备相一致，技术文档应该全面、完整、详细；

2.4.3 投标商提供的技术文档应能够满足买方对投标商所提供的软、硬件设备安装、使用、维护的需要。投标商提供的技术文档范围至少应包括用户手册；

2.4.4 投标商向买方提供的所有技术资料均应有电子版和印刷版，文档语言为中文和/或英文（印刷版为一式两份）。

2.5 售后维修服务和技术支持：

2.5.1保修服务：设备验收合格后保修至少  年。在质保期内，卖方对设备出现的任何非人为故障提供免费服务，包括现场检修、返厂维修、更换损坏和有缺陷的零部件等。质保期内出现重大质量问题或更换重要部件，质保期自维修完毕验收合格后开始重新计算。质保期内出现不影响使用的维修，质保期顺延。

2.5.2质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，卖方继续以成本费用为用户提供技术服务。

2.5.3技术支持：提供设备全寿命的技术支持服务。质保期内设备由供应商进行维护，在收到设备故障报告后，供应商应在8小时内响应、48小时内提供技术支持到达现场（陆上）。

# 数量（台/套）

1套

# 到货时间

合同签订后   30天   内。

# 到货地点

福建省厦门市思明区大学路178号自然资源部第三海洋研究所。